永环评辐表﹝2025﹞16号

关于对《江华瑶族自治县民族中医医院医用血管造影X射线机核技术利用项目环境影响报告表》的批复

江华瑶族自治县民族中医医院：

你医院报送的《审批申请书》、永州市生态环境局江华分局的预审意见及项目相关资料收悉。经审查，批复如下：

为满足患者的治疗需求，江华瑶族自治县民族中医医院医用血管造影X射线机核技术利用项目拟在门诊综合大楼一楼放射科新建一间DSA手术室及其配套功能用房，并新增一台最大管电压为125kV、最大管电流为1250mA的DSA，属于Ⅱ类射线装置。

拟建项目总投资800万元，其中环保投资60万元，占工程总投资的7.5％。

一、根据湖南合润检测技术有限公司对本项目编制的环境影响报告表及其分析结论、专家评审意见、永州市生态环境局江华分局预审意见等，在全面落实报告表和各项意见提出措施的前提下，从环保角度考虑，我局原则同意该项目按环评报告表所述的规模、地点、性质、污染防治措施进行建设。

- 你医院在项目设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格执行“三同时”制度，防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、你医院应按照环评报告要求完善辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度，确保各项制度的有效性和可操作性。

3、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

4、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和环评报告表预测，该项目实施后你单位公众和职业照射剂量约束值分别执行0.1mSv/a和5mSv/a。

5、DSA 机房四周墙体、顶棚、地面和防护铅门、观察窗的设计厚度应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）辐射屏蔽的要求。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，应对 DSA 机房工作场所实行的分区管理，DSA 机房周围应设置电离辐射警告标志及中文警示说明，配置门灯联锁、急停按钮、通风系统等安全措施。采取铅悬挂防护屏、床侧防护帘和个人防护用品等各种有效的防护和安全措施，确保辐射工作场所安全和防护措施有效，防止误操作、避免工作人员和公众受到意外照射。

6、按照环评要求配备防护用品及相应的辐射监测仪器定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

三、你医院在本项目环评申报中不得有任何情况隐报、瞒报、谎报，否则承担由此产生的一切后果。在建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。

四、你医院在该项目竣工投入使用前须到省生态环境厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，及时在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”填报验收相关信息。

五、你医院在收到批复后15个工作日内将批准后的环境影响报告表及批复文件送至永州市生态环境局江华分局。并依法接受永州市生态环境局江华分局的日常环境监督检查。

永州市生态环境局

2025年5月19日